#### НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «TKA»

# УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ООО “НТП “ТКА”

_______________К.А. Томский

##### Прибор комбинированный “ТКА – ПКМ”

# Руководство по эксплуатации

- Санкт-Петербург

2004 г.

Внимание!

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения непринципиального характера в конструкцию и электрическую схему прибора комбинированного “ТКА-ПКМ” (далее по тексту - ”прибор”) без отражения их в руководстве по эксплуатации. В приборе могут быть установлены отдельные элементы, отличающиеся от указанных в документации, при этом метрологические и эксплуатационные характеристики прибора не ухудшаются. Число и состав измеряемых параметров и диапазонов измерений может быть уменьшено по требованию заказчика. Поверка прибора осуществляется в соответствии с Методикой поверки утверждённой "ГЦИ СИ ВНИИМ им. Д.И. Менделеева".

- ВВЕДЕНИЕ

Настоящее руководство, включающее паспорт и инструкцию по эксплуатации, предназначено для изучения принципа работы прибора, а также для его правильной эксплуатации и технического обслуживания.

- НАЗНАЧЕНИЕ

Прибор предназначен для измерения: относительной влажности воздуха; температуры воздуха; скорости движения воздуха; освещённости в видимой области спектра (380–760 нм); энергетической освещённости в области спектра (200-280) нм –УФ-С, (280-315) нм –УФ-В, (315–400) нм –УФ-А; яркости протяжённых объектов; коэффициента пульсации источников излучения и вычисления значений температур влажного термометра, точки росы и индекса тепловой нагрузки среды (ТНС-индекса).

Область применения прибора: санитарный и технический надзор в жилых и производственных помещениях, музеях, библиотеках, архивах; аттестация рабочих мест и другие сферы деятельности.

- ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

|  | Метрологические характеристики |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Измерение относительной влажности |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Диапазон измерения относительной влажности, % отн. вл. |  |  |  | 10 … 98 |  |
| 3.1.2 | Предел допускаемой основной абсолютной погрешности прибора при температуре воздуха в зоне измерения (205) С, % отн. вл. |  |  |  |  5,0 |  |
| 3.1.3 | Предел допускаемой дополнительной абсолютной погрешности при изменении температуры на каждые 10 С в диапазоне 10 … 40 С, % отн. вл. |  |  |  |  5,0 |  |
| 3.2 | Измерение температуры |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Диапазон измерения температуры, С |  |  |  | 0 … 50 |  |
| 3.2.2 | Предел допускаемой основной абсолютной погрешности при температуре воздуха в зоне измерения (205) С, С |  |  |  |  0,5 |  |
| 3.2.3 | Предел допускаемой дополнительной абсолютной погрешности при изменении температуры на каждые 10 С в диапазоне 0 … 50 С, С |  |  |  |  0,5 |  |
| 3.3 | Измерение скорости движения воздуха |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Диапазон измерения скорости движения воздуха, м/с |  |  |  | 0,1 … 20 |  |
| 3.3.2 | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности при температуре воздуха в зоне измерения (20±5)С; в диапазоне от 0,1 до 1,0 м/с в диапазоне свыше 1,0 до 20 м/с | ± (0,045 + 0,05 V); ± (0,1 + 0,05 V), |  |  |  |  |
| 3.3.3 | Предел допускаемой дополнительной абсолютной погрешности при изменении температуры на каждые 10 С не превышает предела допускаемой основной абсолютной погрешности, в диапазоне 0…50 С |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Измерение освещённости в видимой области спектра |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Диапазон измерения освещённости, лк |  | 10 … 200 000 |  |  |  |
| 3.4.2 | Предел допускаемой основной относительной погрешности , % |  |  | 8,0 |  |  |
| 3.4.3 | Погрешность нелинейности световой характеристики, % не более |  |  | 3,0 |  |  |
| 3.4.4 | Погрешность градуировки по источнику А, % не более |  |  | 3,0 |  |  |
| 3.4.5 | Погрешность коррекции фотометрической головки, % не более |  |  | 5,0 |  |  |
| 3.4.6 | Погрешность, обусловленная пространственной характеристикой фотометрической головки прибора, % не более |  |  | 5,0 |  |  |
| 3.5 | Измерение энергетической освещённости |  |  |  |  |  |
| 3.5.1 | Диапазон измерения энергетической освещённости, мВт/м2 |  | 10 … 40 000 |  |  |  |
| 3.5.2 | Предел допускаемой основной относительной погрешности для источников типа "А", "Д-65", КГМ, ДРТ, ЛЛ, % |  | 16,0 |  |  |  |
| 3.5.3 | Предел допускаемой основной относительной погрешности для источников других типов, % |  |  |  |  | 25,0 |
| 3.5.4 | Погрешность градуировки, % не более |  |  |  |  8,0 |  |
| 3.5.5 | Погрешность нелинейности энергетической характеристики, % не более |  |  |  | 4,0 |  |
| 3.5.6 | Погрешность коррекции канала, % не более |  |  |  | 10,0 |  |
| 3.6 | Измерение яркости |  |  |  |  |  |
| 3.6.1 | Диапазон измерения яркости, кд/м2 |  | 10 … 200 000 |  |  |  |
| 3.6.2 | Предел допускаемой основной относительной погрешности, % |  |  |  | 10,0 |  |
| 3.6.3 | Погрешность нелинейности световой характеристики, % не более |  |  |  | 3,0 |  |
| 3.6.4 | Погрешность градуировки, % не более |  |  |  | 3,0 |  |
| 3.6.5 | Погрешность коррекции фотометрической головки, % не более |  |  |  | 5,0 |  |
| 3.7 | Измерение коэффициента пульсации |  |  |  |  |  |
| 3.7.1 | Диапазон измерения коэффициента пульсации, % |  |  |  | 1 … 100 |  |
| 3.7.2 | Предел допускаемой основной относительной погрешности, % |  |  |  | 10 |  |
| 3.7.3 | Погрешность градуировки канала измерения пульсации, % не более |  |  |  | 3,0 |  |
| 3.8 | Предел допускаемой дополнительной относительной погрешности измерения оптических величин при изменении температуры на 10 С в диапазоне 0 … 40 С, % |  |  |  | 3,0 |  |
| 3.9 | Изменение показаний прибора от "нулевого положения" при закрытых входных окнах фотоприёмников, единицы младшего разряда не более |  |  |  | 5,0 |  |
| 3.10 | Вычисляемые параметры: |  |  |  |  |  |
| 3.10.1 | Вычисление температуры влажного термометра, С |  |  |  |  |  |
| 3.10.2 | Вычисление температуры точки росы, С |  |  |  |  |  |
| 3.10.3 | Вычисление индекса тепловой нагрузки среды (ТНС-индекса), С |  |  |  |  |  |
|  | ###### Общие технические данные |  |  |  |  |  |
| 3.11 | Вид индикации - цифровой жидкокристаллический индикатор |  |  |  |  |  |
| 3.12 | Время непрерывной работы прибора, ч, не менее |  |  |  | 8,0 |  |
| 3.13 | Для питания прибора используется батарея типа “Крона” ТУ 16-729.060-91 |  |  |  |  |  |
| 3.14 | Наработка на отказ прибора при доверительной вероятности р = 0,8, ч, не менее |  |  |  | 2000 |  |
| 3.15 | Масса прибора, кг (не более) |  |  |  | 0,5 |  |
| 3.16 | Рабочие условия эксплуатации прибора: |  |  |  |  |  |
| 3.16.1 | Температура окружающего воздуха, оС: – нормальные рабочие условия – рабочий диапазон температур Температура воздуха в зоне измерения, оС |  |  |  | 205 0 … 40 0 … 50 |  |
| 3.16.2 | Относительная влажность воздуха при температуре окружающего воздуха 25 °С, % относительной, не более |  |  |  | 95 |  |
| 3.16.3 | Атмосферное давление, кПа |  |  |  | 80 … 110 |  |
| 3.17 | Габаритные размеры прибора, мм (не более): – блока обработки сигналов – измерительная головка |  |  |  | 250х90х40 450х50х50 |  |

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Прибор комбинированный “ТКА-ПКМ” …………………………………………………………………………. 1 шт.

Элемент питания типа “Крона”, “Корунд” ……………………………………………………………………….. 1 шт.

Руководство по эксплуатации ЮСУК 2.860.002 РЭ …………………………………………………………….. 1 экз.

Индивидуальная потребительская тара …………………………………………………………………………... 1 шт.

Транспортная тара ….……………………………………………………………………………………………… 1 шт.

Также, дополнительно, по требованию заказчика, в комплект поставки может входить:

Штатив ……………………………………………………………………………………………………………… 1 шт.

Кабель связи RS-232 ……………………………………………………………………………………………….. 1 шт.

Дискета с программным обеспечением ………………………………………………………………………….. 1 экз.

“Чёрный шар” ………………………………………………………………………………………………………. 1 шт.

5. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

# 5.1. Принцип работы приборов комбинированных заключается в преобразовании фотоприёмным устройством оптического излучения в фототок, а также преобразовании  физических параметров окружающей среды с помощью сенсора влажности, датчика скорости движения воздуха и датчика температуры, в электрический сигнал, с обработкой и индикацией результатов измерений и расчётов.

Приборы комбинированные выпускаются в компактном портативном исполнении. На корпусе прибора расположены: жидкокристаллический индикатор, органы управления, маркировки и выносной зонд с датчиками измеряемых параметров. В зависимости от состава и количества измеряемых параметров зонд может быть установлен либо на корпусе прибора, либо на измерительной головке, соединённой с основным корпусом кабелем связи. Фотоприёмные элементы с корригирующими фильтрами, формирующими спектральные характеристики каналов, располагаются в измерительной головке.

5.2. На задней стенке блока обработки сигналов расположена крышка батарейного отсека.

5.3. Пломба предприятия-изготовителя устанавливается в нижнем отверстии крышки прибора. Рядом на крышке указывается заводской порядковый номер прибора.

5.4. Режим измерения оптического излучения.

5.4.1. Принцип работы прибора в данном режиме заключается в преобразовании фотоприемными устройствами оптического излучения в электрический сигнал с последующей цифровой индикацией числовых значений освещенности (лк), энергетической освещённости (мВт/м2), яркости (кд/м2) и коэффициента пульсации (%).

5.4.2. Для измерения желаемой характеристики излучения достаточно расположить фотометрическую головку с зондом прибора в плоскости измеряемого объекта. В случае измерения яркости экрана расположить фотометрическую головку с зондом прибора параллельно плоскости экрана на расстоянии 1-4 мм. Считать с жидкокристаллического дисплея измеренное значение

5.5. Режим измерения климатических параметров (относительной влажности, температуры и скорости движения воздуха).

5.5.1. Принцип работы прибора в данном режиме заключается в преобразовании соответствующими датчиками климатических параметров в электрический сигнал с последующей цифровой индикацией числовых значений температуры (С), относительной влажности (%) и скорости движения (м/с) воздуха.

5.5.2. Для измерения желаемого климатического параметра достаточно расположить головку с зондом прибора в зоне измерений. Считать с жидкокристаллического дисплея измеренное значение

5.5.3. В случае конденсации паров воды на поверхности датчиков показания прибора не нормируются.

5.5.4. При резком изменении температуры и влажности окружающего воздуха необходимо выдержать прибор во времени для установления тепло-влажного равновесия между зондом и окружающей средой.

5.6. Режим вычисления температуры влажного термометра, температуры точки росы и индекса тепловой нагрузки среды (ТНС-индекса).

5.6.1. Принцип работы прибора в данном режиме заключается в обработке электрических сигналов с датчиков климатических параметров (температуры и относительной влажности воздуха) с последующей цифровой индикацией числовых значений температуры влажного термометра (С), температуры точки росы (С) и индекса тепловой нагрузки среды (ТНС-индекса) (С).

5.6.2. Для измерения желаемого вычисляемого параметра достаточно расположить головку с зондом прибора в зоне измерений. Считать с жидкокристаллического дисплея измеренное значение

5.6.3. В случае конденсации паров воды на поверхности датчиков показания прибора не нормируются.

5.6.4. При резком изменении температуры и влажности окружающего воздуха необходимо выдержать прибор во времени для установления тепло-влажного равновесия между зондом и окружающей средой.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1. До начала работы с прибором потребитель должен внимательно ознакомиться с назначением прибора, его техническими данными и характеристиками, устройством и принципом действия, а также с методикой проведения измерений.

6.2. Эксплуатация прибора допускается только в рабочих условиях, указанных в п. 3 РЭ.

6.3. Перед началом работы убедитесь в работоспособности элемента питания. Если при включении прибора в поле индикатора появится символ, индицирующий разряд батареи, то необходимо произвести замену элемента питания.

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ

7.1. Включите прибор. Выберите необходимый режим работы с помощью органов управления (все имеют соответствующее обозначение измеряемых параметров).

7.2. Режим измерения оптического излучения

7.2.1. В случае измерения освещённости и энергетической освещённости, расположите фотометрическую головку с зондом параллельно плоскости измеряемого объекта. Проследите за тем, чтобы на окна фотоприемников не падала тень от оператора, производящего измерения, а также тень от временно находящихся посторонних предметов. При измерении яркости экранов видеодисплеев терминалов и экранов мониторов персональных электронно-вычислительных машин расположите фотометрическую головку с зондом прибора параллельно плоскости экрана на расстоянии 1-4 мм. Входные окна фотоприемников должны быть обращены по

направлению к плоскости экрана, при этом диаметр измеряемой площадки не превышает  7-9 мм.

7.2.2. Считайте, после установления показаний, с цифрового индикатора измеренное значение освещенности, энергетической освещенности или яркости в зависимости от выбранного положения переключателя.

7.3. Режим измерения относительной влажности и температуры

7.3.1. Снимите с зонда защитный колпачок.

7.3.2. Поместите зонд с датчиками в точке измерения температуры и влажности.

7.3.3. Считайте, после установления показаний, с цифрового индикатора измеренное значение температуры или влажности, в зависимости от выбранного режима измерения.

7.3.4. Если показания прибора выходят за границы установленного измеряемого диапазона, в этом случае они не нормируются.

7.3.5. По окончании измерений установите на зонд защитный колпачок.

7.4. Режим измерения скорости движения воздуха

7.4.1. Снимите с зонда защитный колпачок.

7.4.2. При включении режима измерения скорости движения воздуха на экране появится обратный отсчёт (режим прогрева прибора) и значение напряжения питания. Прибор готов к работе по окончании на экране обратного отсчёта, при этом появится наименование измеряемого параметра.

7.4.3. Поместите зонд с датчиками в зону измерения таким образом, чтобы специальный ориентировочный знак нанесённый на головке зонда был направлен в сторону (навстречу) измеряемому потоку. Немного изменяя положение (поворотом вокруг осей) измерительной головки прибора добейтесь максимальных показаний прибора в этой измеряемой точке.

7.4.4. Считайте, после установления показаний, с цифрового индикатора измеренное значение.

7.4.5. Для удерживания на экране показаний, в приборе предусмотрена функция "HOLD", вызываемая однократным нажатием кнопки "HOLD". При повторном её нажатии режим "HOLD" выключается, прибор переходит в режим дальнейших измерений.

7.4.6. По окончании измерений установите на зонд защитный колпачок.

7.5. Режим вычисления температуры влажного термометра, температуры точки росы и индекса тепловой нагрузки среды (ТНС-индекса).

7.5.1. Поместите зонд с датчиками климатических параметров (температуры и относительной влажности воздуха) в зоне определения вычисляемых параметров.

7.5.2. Считайте, после установления показаний, с цифрового индикатора значение выбранных вычисляемых параметров, которые зависят только от прямоизмеряемых значений температуры или относительной влажности.

7.5.3. Для определения ТНС-индекса в комплект поставки (по дополнительному требованию заказчика) входит специальная сфера «Чёрный шар», изготовленная из тонкого пластика, с коэффициентом поглощения теплового излучения – 0,95, которая как принадлежность прибора не требует отдельной сертификации. Технические параметры указаны в прилагаемой к ней инструкции по эксплуатации, они обеспечиваются при производстве и подтверждаются конструкторской и технологической документацией. «Чёрный шар» не требует также проведения его поверки.

7.5.3. Если показания прибора выходят за границы установленного измеряемого диапазона, в этом случае они не нормируются.

7.5.4. Для удерживания на экране показаний, в приборе предусмотрена функция "HOLD", вызываемая однократным нажатием кнопки "HOLD". При повторном её нажатии режим "HOLD" выключается, прибор переходит в режим дальнейших измерений.

8. Техническое обслуживание

8.1. Установка и замена элементов питания.

Перед вводом прибора в эксплуатацию установите  элемент питания (если этого не было сделано на предприятии-изготовителе), входящий в комплект поставки. Для этого необходимо открыть крышку батарейного отсека и установить элемент питания.

8.2. При пользовании прибором следует оберегать входные окна фотоприёмников от ударов и загрязнений, увеличивающих погрешность измерений. В случае загрязнения стекол их следует промыть ватой или чистой тряпочкой, слегка смоченной спиртом.

8.3. Во избежание повреждения датчиков температуры, влажности и скорости движения воздуха запрещается разбирать зонд.

8.4. Не допускается попадание капель влаги в измерительную полость зонда, а также не допускается погружать зонд в жидкость.

8.5. Не реже одного раза в год следует производить поверку (калибровку) прибора, при этом дата и место поверки (калибровки) должны быть проставлены в паспорте прибора.

8.6. Очередная поверка (калибровка) производится только при наличии паспорта.

9. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

9.1. Прибор должен храниться в индивидуальной потребительской таре производителя в закрытом помещении при температуре от +1 до +40 0С и относительной влажности не более 85%.

9.2. В окружающем воздухе не должно содержаться кислотных, щелочных и других агрессивных примесей, вызывающих коррозию.

9.3. Приборы могут транспортироваться в индивидуальной потребительской таре изготовителя всеми видами транспорта, в соответствии с действующими на них правилами перевозки грузов.

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Прибор комбинированный “ТКА-ПКМ”, заводской номер ____________ соответствует техническим условиям

ТУ  4215-003-16796024-04 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска     “____” _______________   200 ___г.

Представитель ОТК ______________________________

(Ф.И.О)

М.П.                       ______________________________

(ПОДПИСЬ)

Дата продажи    “____” ___________________   200__ г.

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

11.1. Изготовитель гарантирует работоспособность прибора и соответствие основным техническим и метрологическим характеристикам при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения.

11.2. Срок  гарантии-12 месяцев с момента продажи.

11.3. При отказе прибора в течение гарантийного срока следует составить Акт с указанием характера неисправности и времени выхода прибора из строя. Направить прибор изготовителю, приложив настоящее руководство по эксплуатации и Акт.

11.4. Изготовитель не несет гарантийных обязательств в случае механических повреждений корпуса прибора, соединительного кабеля, измерительного зонда, а также в случае отсутствия руководства по эксплуатации.

12. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЁННЫХ ПОВЕРКАХ (КАЛИБРОВКАХ)

| Дата | Место проведения | Заключение | Поверитель |
| --- | --- | --- | --- |

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЦЕНТРЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПОВЕРКИ (КАЛИБРОВКИ)

1. Комплексная поверка (калибровка) по всем каналам:

 ООО «НТП «ТКА»

191144, г. Санкт-Петербург, ул. Кирилловская, д. 14, тел. (812) 110-74-77; тел/факс  (812) 274-74-43

2. Только оптические каналы:

 ВНИИОФИ

119361, Москва, ул. Озёрная, д.46, тел. (095) 437-32-29

 ТЕСТ – С.-ПЕТЕРБУРГ

198103, г. Санкт-Петербург, ул. Курляндская, д. 1, тел. 812) 575-02-19

3. Только каналы измерения температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха:

 ГУП «ВНИИМ им. Д. И. МЕНДЕЛЕЕВА»

198005, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 19, тел. (812) 251-76-01

 ТЕСТ – С.-ПЕТЕРБУРГ

198103, г. Санкт-Петербург, ул. Курляндская, д. 1, тел. (812) 259-45-13, 259-42-08